|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018 – Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

LICITACIÓN PÚBLICA  N°  18-18, ART. 68  LEY 55 –I - LEY  DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DECRETO N° 4132-S.P.S-78-DECRETO ACUERDO N° 0042-E-79-RESOLUCIÓN N°803-MS Y AS-94- DECRETO N°1663-S.E.S.P-99-DECRETO N° 0066-S.E.S.P.-97  Y  DECRETO ACUERDO N° 0004/17, AUTORIZADA POR RES. Nº 0979-H.P.D.G.R.18, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-000978- 2.018.-

APERTURA DE SOBRE: 30/07/18     HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $4.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE 1° PISO, SALAS N° 129 Y 130, INGRESO POR TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, Y KINESIOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R.

******************************************************

SOLICITUD DE PEDIDO:

REF.: EL SERVICIO DE ELECTROMEDICINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DESTINADO A LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y TERAPIA INTENSIVA DE ESTE H.P.D.G.R.

| RENG. | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO Detalle Técnico, Requerimientos Mínimos: Características Generales: Equipo microprocesado, de al menos 6 canales de impresión y 12 derivaciones. Conversor A/D de al menos 12 bits, filtro de 50Hz, muestreo mayor a 1000 Muestras por seg / canal, con pantalla de LCD en la que se pueda observar el trazado del ECG de varias derivaciones en forma simultánea (de al menos 3 derivaciones en forma simultánea). Velocidad del registro seleccionable. Debe poseer impresora térmica, con 3 (tres) rollos de papel térmico de repuesto. Debe poseer memoria interna para almacenar por lo menos 100 estudios. Debe indicar si alguna derivación se encuentra desconectada. Debe poseer sistema de descarga digital, para que la descarga sea a un archivo formato .pdf en hoja A4. Alimentación de red 220V 50Hz y baterías internas de al menos 2 horas de duración. Se debe entregar con un carro para transporte y todos los cables, pinzas, gel, juego de electrodos reutilizable y accesorios para su correcto funcionamiento. | 3 |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO Detalle Técnico, Requerimientos Mínimos: Características Generales: Equipo microprocesado, de al menos 3 canales de impresión y 12 derivaciones. Conversor A/D de al menos 12 bits, filtro de 50Hz, muestreo mayor a 1000 Muestras por seg / canal, con pantalla de LCD en la que se pueda observar el trazado del ECG de varias derivaciones en forma simultánea (de al menos 3 derivaciones en forma simultánea). Velocidad del registro seleccionable. Debe poseer impresora térmica, con 3 (tres) rollos de papel térmico de repuesto. Debe poseer memoria interna para almacenar por lo menos 100 estudios. Debe indicar si alguna derivación se encuentra desconectada. Debe poseer sistema de descarga digital, para que la descarga sea a un archivo formato .pdf en hoja A4. Alimentación de red 220V 50Hz y baterías internas de al menos 2 horas de duración. Se debe entregar con un carro para transporte y todos los cables, pinzas, gel, juego de electrodos reutilizable y accesorios para su correcto funcionamiento. | 12 |
| 3 | POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA Detalle Técnico, Requerimientos Mínimos: Características Generales: Sistema computarizado con adquisición digital de 12 canales de ECG de superficie y 16 canales intracavitarios. Debe mostrar 16 canales simultáneamente en pantalla: monitoreo de ECG en tiempo real y captura de datos almacenados. Estimulador incorporado confiable y versátil, con canal de estimulación seleccionado por software. Hasta 3 extraestímulos con incremento o decremento del retardo de acoplamiento en forma automática. Debe incluir un marcapasos multiprogramable. Funciones: Estimulación auricular transitoria en pacientes con arritmia sinusal y conducción A-V normal. Medición de la respuesta electrofisiológica auricular Evaluación de la respuesta ventricular en pacientes con síndrome WPW. Medición de la frecuencia de bloqueo Wenckebach. Sobrestimulación del nódulo sinusal. Iniciación de taquicardias reentrantes. Detección de taquicardias con indicadores ópticos y acústicos . Terminación de taquicardias por el método de ráfaga de pulsos-ortorrítmico. Terminación de taquicardias por el método de barrido autodecremental. Terminación de taquicardias por el método de sobrestimulación. Control de pacientes con defibrilador automático implantable. Debe incluir: Calipers de medición de intervalos de tiempo. Elección de nombre y color de curvas. Impresión de páginas. Grabación. Control de velocidad de barrido. Manual de usuario en castellano. | 1 |
| 4 | EQUIPO DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA Detalle Técnico, Requerimientos Mínimos: Características Generales: Equipo de ablación por radiofrecuencia para arritmias cardíacas. Debe poseer la capacidad de realizar ablaciones por radiofrecuencia transcateter endocavitario en forma unipolar y bipolar (entre polos distantes de dos catéteres distintos, distal y proximal del mismo catéter). Control remoto inalámbrico. Bomba de irrigación. Debe ser apto para la coagulación y ablación percutánea, laparoscópica o intraoperatoria de tejidos incluyendo la ablación total o parcial de lesiones hepáticas no resecables y el alivio del dolor asociado a lesiones metastásicas de afección ósea. Potencia de entrega de al menos 100 Watts. Alimentación 220V/50 Hz. Rango de temperatura 20-125 grados Celsius hasta 6 canales independientes. Rango de impedancia 10-999 Ohm +/- 20%. Debe poseer display grafico, tipo touch screen full color. Calor focalizado por aceleración de iones (protones). Múltiples lecturas de temperaturas en tiempo real. Monitoreo constante de energía y temperatura. Gráfico de tendencias. Debe poder funcionar tanto con CT como con MRI. Debe incluir 2 agujas para electrocirugía de 7 y 9 puntos de contacto respectivamente para ablación de volúmenes predecibles de tejidos para tumores renales y hepáticos. Debe incluir un sellador tipo Habib 4X para la resección de tumores. De cuatro electrodos de 6 a 10 cm de largo. Debe incluir carro para transporte del equipo y todos los accesorios. | 1 |
| 5 | SISTEMA DE BALON DE CONTRAPULSACION Detalle Técnico, Requerimientos Mínimos: SISTEMA DE BALON DE CONTRAPULSACION INTRAAÓRTICO Pantalla color de al menos 10" Modos automático, semi automático o manual Disparador de ECG: umbral debe poder ajustarse dinámicamente por el sistema de alta sensibilidad y selectividad de la detección de ondas R; debe incluir este rango: Mínimo = 110μV ± 30μV en condiciones normales y 40μV en el máximo. Debe poseer un menú donde se pueda seleccionar y editar las alarmas, los marcadores de ECG, las preferencias de impresión y la fecha. Disparador de Presión: el umbral de disparo se debe poder ajustar a un porcentaje del pulso sistólico; Derivaciones de ECG: En funcionamiento automático del modo: I, II, III, externa En semi-automático Modo: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, externa Protección desfibrilador: nivel de descarga al menos 360 J (trace devuelve a la pantalla en 7 segundos como máximo) Batería interna: al menos 3 hrs. a 90 lpm tubo de helio (He +): grado médico; al menos 99L recargable (2200 psi) Debe poseer una aplicación incorporada para el análisis del sistema y solución de problemas Alimentación 220V / 50 Hz Debe incluir carro para transporte del equipo y todos los accesorios. | 1 |
| 6 | CENTRAL DE MONITOREO – UTI Detalle Técnico, Requerimientos Mínimos: Características Generales: La central de monitoreo tiene que ser compatible con MONITORES GE CARESCAPE B650. La misma tiene que tener las siguientes características: Se debe cotizar una central de monitoreo con pantallas de al menos 21 pulgadas Capacidad de visualizar de manera simultánea 10 monitores brindando acceso instantáneo a todos los parámetros. Deberá mostrar al menos cuatro (4) curvas por paciente de forma simultánea y ser configurable de acuerdo a las necesidades del servicio. Tendrá que poder mostrar en pantalla la información de ECG completa de un paciente sin interrumpir el monitoreo de los demás. Deberá incluir tendencias gráficas, historial de alarmas e impresión de toda la documentación. Contará con revisión de eventos y permitirá realizar clasificación, filtrado y visualización de acuerdo al tipo, tiempo, gravedad y estado de revisión. El proveedor deberá realizar el tendido de la instalación del cableado desde la central hasta los monitores del sector de UTI incluyendo tubería y accesorios así como las tareas de adecuación edilicia complementarias. Alimentación eléctrica CA de 220 V 50 Hz. | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la Oferta Económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE, descontando de su propuesta la palabra aproximado.