|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE – LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666-SESP-06; PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09 Y RESOLUCION N° 0489-H.P.D.G.R-2020, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0693-H.P.D.G.R.-2020, DEL 14  DE MAYO  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-0659 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 1.000

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 240.000,00

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA REPARACION DE LA CAMARA STORZ TH100 DE LA TORRE DE ENDOSCOPIA STORZ DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DE ESTE HOSPITAL.

APERTURA: 04/06/2020  HORA: 10:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reparación cabezal TH100 (Sr. Pr991931-H) presenta cable de cabezal defectuoso, intermitencia de imagen, mecanismo de zoom y foco dañado, leves saltos en la imagen y sistema parfocal fuera de rango. Tareas a realizar: Mano de obra por verificación del cabezal de cámara H3/H3Z. Reemplazo de cable de cabezal de cámara 3CCD Full HD H3-Z Y chequeo funcional. Desarme de sistema óptico –magnético de zoom y foco. Reemplazo de o-rings Reemplazo de separadores. Limpieza Armado de sistema óptico –magnético. Calibración de sistema parfocal. Centrado de campo visual y chequeo funcional. | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

-

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.