|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018- Año  Bicentenario de la Batalla de Maipú”

COMPRA DIRECTA LEY 783-P, ART 9 PRORROGADA POR

LEY16912-P, DECRETO Nº 1666/06, RESOLUCIÓN Nº 0790-

H.P.G.D.G.R., DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2.009.

AUTORIZADA POR RES. Nº 0851-H.P.G.D.G.R.18,

DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2.018.-

AP: 06/07/2018 A LAS 09:00 HS

VALOR DE PLIEGO: $4.500,00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE

SOBRES: Salas 129 y 130, 1° PISO EDIFICIO VERDE DE ESTE

HPDDGR

EXPEDIENTE Nº 802-000890 2.018.-

REF.: COMPRA DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS

*****************************************************

DESTINO: SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS Y UNIDAD CORONARIA, SOLICITADO POR GERENCIA TECNICA  DE  H.P.D.G.R.

| Reng | Cant. | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | MAQUINAS DE HEMODIALISIS Características generales: Debe poseer sistema de circuito cerrado de hidráulica mediante cámara de balance. Ultrafiltración controlada en forma volumétrica con precisión de +/-5g/kg. Controles redundantes, alarmas visuales y sonoras. Test inicial del sistema. Batería que pueda mantener funcionando el sistema al menos 30 min. 3 flujos de dializado seleccionables:300, 500 y 800 ml/min. Estructura modular que permita agregar a futuro módulos opcionales. Posibilidad de utilizar cartuchos de bicarbonato en polvo. Control de seguimiento sanguíneo con ajuste manual por el operador del diámetro de la tabuladura para tratamientos pediátricos. Variación de perfiles de Na y UF. Información de caudal real de sangre y volumen real de sangre dializada. Modulo de monitoreo y control de temperatura BTM. Modulo de monitoreo de presión BPM. |

NOTA: Las Personas Jurídicas deberán traer:-Copia certificada ante Escribano Publico del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la ultima acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del Poder de Representación.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

NOTA: El aval del documento de garantía de oferta como así también el de adjudicación (si la modalidad de compra lo requiera-Concursos de Precios. Licitaciones Privadas y Públicas), deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato o Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifiquen cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc variables. Deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, peso tamaños, etc del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado