**COMPRA DIRECTA N° 83/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reng.** | **Detalle** | **Cantidad** |
| 1 | Monitor de signos vitales: Medición de ECG, Respiración, Temperatura, Presión no invasiva, Saturación de Oxígeno. Pantalla Táctil a color de al menos 11” de alta resolución de 800x600 y un máximo de 8 trazas. Batería interna recargable con autonomía de al menos 4 horas de uso continuo. Luz de alarma visible desde los 360 grados. Debe incluir registrador térmico de 3 trazos para informes. Debe contar con almacenamiento de datos con al menos 48 horas de registro completo, al menos 100 horas de tendencias gráficas y tabulares. Debe poseer capacidad LAN y Wifi, puerto USB para transferir datos y actualizaciones. Apto para uso en adultos, niños y neonatal. Debe contar con registro de tendencias, alarmas audibles y visuales ajustables por el usuario, interfaz para dispositivos periféricos, salida sincronismo desfibrilador. Accesorios que deben incluirse en la propuesta: 1 (un) cable paciente ECG 5 derivaciones, 1 (un) cable extensión spo2, 1 (un) sensor de dedo p/spo2, 1 (un) manguera nibp, 1 (un) manguito nibp, 2 (dos) sensores de temperatura piel, 2 (dos) cables presión invasiva, 1 (un) cable alimentación 220VCA, batería recargable, 1 (un) soporte de pared. | 1 |
| 2 | Electrocardiógrafo digital de 2 canales: con 12 derivaciones de visualización e impresión simultáneas. Con pantalla. Con impresión térmica y modo de impresión auto/manual. Velocidad de impresión: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Rango de respuesta de frecuencia de al menos: 0,05Hz-150Hz. Sensibilidad: 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV). Interfase de comunicación: RS232, USB, conexión LAN. Alimentación 220V - 50hz. Debe incluir baterías internas. Se debe entregar con un carro para transporte y todos los cables, pinzas, gel, juego de electrodos reutilizable y accesorios para su correcto funcionamiento. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública